PHỤ LỤC 1

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

(Kèm theo thư mời chào giá số :  1526 / RHMTW-ĐVMS ngày 08/10/2025)

| Stt | Tên danh mục | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lấy vôi răng đa năng | Yêu cầu chung - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Xuất xứ thiết bị: G7 hoặc Châu Âu - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Nguồn điện sử dụng: ≥ 220V 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa ≥ 30°C + Độ ẩm tối đa ≥ 70% Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 bộ - Tay cạo vôi có đèn LED: 01 cái - Mũi cạo vôi: 03 cái - Bàn đạp: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Yêu cầu kỹ thuật: Tính năng chung: -Thiết bị có tối thiểu các chức năng: Có tối thiểu các chức năng: lấy cao răng, điều trị: nha chu, nội nha và phục hồi nha khoa Thông số kỹ thuật: Có tối thiểu các thông số sau: - Tần số ra tối thiểu ≤ 30 kHz - Công suất tiêu thụ ≥ 25 W - Áp lực nước tối đa ≥ 5 Bar - Có chức năng điều chỉnh cường độ, mức điều chỉnh ≥ 20 mức | Cái/bộ | 05 |
| 2 | Máy lấy vôi răng siêu âm | Yêu cầu chung - Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% - Xuất xứ thiết bị: Mỹ hoặc Châu Âu - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Nguồn điện sử dụng: ≥ 220v – 240V - Tần số: 50/60 Hertz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 - 25°C + Độ ẩm: 30 - 75% Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Bàn đạp: 01 cái - Đầu xịt siêu âm 25k: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Yêu cầu kỹ thuật: - Dòng điện: 0.4 amps 220V (80VA) - Áp lực nước: 172 - 414 kPa - Tốc độ chảy: + Thấp nhất (CW) = 0 ml/min + Cao nhất (CCW) ≥ 60 ml/min - Điện thế tại đầu lấy cao răng ≤ 25 Vrms (Vrms: Volts Root Mean Square) - Dây handpiece: ≥ 2.2 m - Dây bàn đạp: ≥ 2.2 m - Dây cấp nước: ≥ 2.2 m - Trọng lượng: ≤ 03kg - Kích thước Cao: ≤ 22 cm, rộng ≤ 10 cm - Máy có chức năng tự động điều chỉnh năng lượng - Tương thích với đầu nội nha siêu âm 25K | Cái/bộ | 04 |
| 3 | Máy định vị chóp | Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Nguồn điện: 110-240V; 50/60Hz. - Nguồn điện ra: D5CV/1A - Công suất tiêu thụ: ≤0.5W - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: từ 50C - 400C, + Độ ẩm: từ 30% -75% - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiến Anh, tiếng Việt: 01 bộ Cấu hình tiêu chuẩn - Thân máy: 01 cái - Bộ sạc: 01 cái - Kẹp file : 04 - Kẹp môi: 05 - Đầu dò định vị chóp: 02 - Đầu dò: 02 - Que đo tủy sống: 02 - Cục Pin: 01 - Que test: 01 Thông số kỹ thuật - Chức năng: Máy đo định vị chóp là thiết bị nha khoa được sử dụng để xác định chiều dài làm việc của ống tủy trong quá trình điều trị nội nha. - Kích thước + Chiều rộng: ≤ 110 mm + Chiều dài: ≤ 110 mm + Chiều cao: ≤ 180 mm - Màn hình LCD: ≥ 3.5 Inch - Phần mềm phiên bản: V1 - Cấp độ bảo vệ chống điện: Mức II - Cấp độ bảo vệ chống điện đối với dụng cụ: Mức B - Cấp độ bảo vệ chống nước: IPX0 - Thời gian làm việc tối thiểu: ≥5 giờ - Pin: 3.7V/2000mah - Pin chất liệu lithium hoặc tương đương - Thời gian sạc: ≤ 3 giờ - Thời gian hấp dụng cụ: 3-5 phút ở nhiệt độ 134oC - Máy có khả năng chống nhiễu - Có thể đo chính xác vị trí chóp răng trong cả môi trường khô ráo lẫn ẩm ướt - Máy có chức năng thử tủy (kiểm tra độ sống chết của tủy) | Cái/bộ | 19 |
| 4 | Máy thử tủy | Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Đầu vào bộ nguồn: 100 –240 VAC; 50-60 Hz; 0,28 – 0,14A - Đầu ra: 5 VDC / 2 A Yêu cầu cấu hình - Máy chính để kiểm tra độ tủy sống của răng: 1 máy - Đầu tip: 4 cái - Dây dẫn và kẹp: 1 - Cục sạc và phụ kiện: 1 - Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ Đặc tính kỹ thuật - Chức năng kiể tra tủy răng Bảo vệ chống giật điện: Loại BF hoặc cao hơn - Bảo vệ chống xâm nhập chất lỏng: IPX0 (Thông thường). - Chế độ hoạt động thiết bị: Liên tục - Điều kiện vận hành: 15-40°C, 10-80% RH (Không ngưng tụ). - Vận chuyển và lưu trữ: 10-40°C, 10-80% RH (Không ngưng tụ). - Dòng điện áp đỉnh tối đa đầu ra: 250uA - Tăng điện áp trung bình: 7 V - Đầu ra bộ kích thích: Đầu ra điện áp tại điện cực là đặc trưng các xung rời rạc tăng dần về biên độ và hiển thị tăng lên. Điện áp đầu ra hoàn toàn là AC và không chứa thành phần DC | Cái/bộ | 10 |
| 5 | Máy mài | Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2025 về sau - Tiêu chuẩn: ISO 13485, EU - Nhà cung cấp: Giấy ủy quyền nhà sản xuất - Điện áp : 220 V - 240 VAC - Tần số dòng điện: 50 / 60Hz - Môi trường sử dụng * Nhiệt độ: 5 đến 40 độ C * Độ ẩm: ≥ 80% Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Dây tay cầm motor 1.8 m : 01 cái - Giá đỡ tay cầm: 01 cái - Bộ điều khiển: 01 cái - Bàn đạp: 01 cái Chỉ tiêu kỹ thuật - Tay cầm motor: ≥ 5.5 Ncm - Tốc độ 1,000 - 40,000 vòng/phút - Động cơ motor không chổi than - Sử dụng mũi khoan có đường kính 2.35 mm - Độ chính xác đồng tâm của mũi khoan: ≤ 0.02 mm - Có chương trình tự động - Chế độ quay cùng chiều /ngược chiều kim đồng hồ - Kiểu máy: điều khiển để bàn - Công suất đầu ra: ≥ 95 W - Công suất đầu vào: ≥ 160 W - Độ ồn: ≤ 55 dBA - Độ rung: ≤ 2.5 m/s2 - Có màn hình hiển thị tốc độ - Có nút vặn điều chình tốc độ - Có nút điều khiển cho motor quay cùng chiều và ngược chiều | Cái/bộ | 02 |
| 6 | Máy điều trị nội nha | Yêu cầu chung: - Sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam Bộ chuyển đổi điện áp: AC100-240V, 50/60Hz Yêu cầu cấu hình: - Thân máy: 1 cái - Đầu khủyu: 1 cái - Đế sạc: 1 cái - Củ sạc: 1 cái - Dây đo: 1 cái - Kẹp file: 4 cái - Móc môi: 2 cái - Cảm biến thăm dò: 2 cái Đặc tính và thông số kỹ thuật: - Tính năng kỹ thuật - Điều trị nội nha tích hợp định vị chóp - Đầu khuỷu xoay 360 độ điều trị hàm trên và dưới dễ dàng - Công nghệ phản hồi thời gian thực khi đạt đỉnh chóp. Chức năng vượt khấc trong ống tuỷ T-mode, - Đảo ngược trâm khi gặp chóp - Dừng trâm khi gặp chóp - Làm chậm trâm khi ống tuỷ hẹp - Tự động khởi động trâm khi đưa vào thành ống tuỷ, Tự động tắt khi đưa ra khỏi ống tuỷ - Kích thước đường kính: ≤ 8mm và cao ≤ 10 mm. - Điện áp đầu vào: 100V - 240V 50Hz/60Hz 0.5-0.2A ; Đầu ra: 5VDC/1A - Khoảng tần số: 112-205KHz - Động cơ không chổi than, không ồn. Thông số kỹ thuật: - Tốc độ quay: 100 - 2500 rpm - Lực mo-men xoắn: 0.4Ncm - 5.0NCm - Pin sạc Lithium 3.7V /2000mAh | Cái/bộ | 17 |
| 7 | Hệ thống máy N2O dùng trong nha khoa | Yêu cầu nội dung - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 và FDA - Có giấy uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy uỷ quyền của đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam Điện áp làm việc: 220VAC, 50Hz - Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C; Độ ẩm tối đa: ≥ 75% Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 máy - Chân máy: 01 cái - Dây dẫn khí: 01 hộp - Chai khí O2: ≥ 02 bình - Chai khí N2O: ≥ 02 bình - Mặt nạ mũi: ≥ 05 cái - Adapter và dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Chỉ tiêu Kỹ thuật Tính năng kỹ thuật - Điều khiển bằng màn hình bấm - Thiết bị có thể kết hợp với thiết bị hút chân không ở ghế nha - Chế độ điều khiển nồng độ N2O bằng hệ thống kỹ thuật số - Chế độ xả khí O2 ngay lập tức khi gặp trường hợp khẩn cấp - Chế độ cảnh báo và ngưng truyền khí N2O khi bình O2 có dấu hiệu hết Ống dẫn khí thải có đồng hồ đo lưu lượng hút chân không - Van khí đảm bảo an toàn Thông số kỹ thuật của lưu lượng kế - Kích thước lưu lượng kế: ≤ 18,5 cm x 10 cm x 20 cm (Rộng x Cao x Dài) - Khối lượng: ≤ 03 kg - Đường kính ống dẫn khí : 22 mm (±2%) - Phạm vi tỉ lệ hỗn hợp N2O: 0 – 70% - Phạm vi lưu lượng O2 : 1 – 9.9 LPM - Phạm vi lưu lượng N2O: 0 – 6.9 LPM - Áp suất đầu vào (mỗi khí) : 50 – 55 psi - Kết nối hồi sức: 100 LPM O2 - Nguồn điện: 100 – 240 V - Thông số bình khí - Bình khí: - Đường kính ngoài: 110 mm (±5%) - Khối lượng: ≤ 3.5 kg - Chiều cao 620 - 650mm - Công suất: ≥ 5 lít - Áp suất làm việc ≥ 150 bar - Áp suất thủy lực ≥ 250 bar - Tiêu chuẩn: ME24 hoặc tương đương - Bình N2O: Sơn Mã màu xanh tiêu chuẩn - Áp suất: 250 bar - Bình O¬2 - Áp suất: 150 bar | Hệ thống | 01 |
| 8 | Máy hút dịch | Yêu cầu chung: - Sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100% - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam Bộ chuyển đổi điện áp: AC100-240V, 50/60Hz Yêu cầu cấu hình: - Máy hút chính - Bình chứa dịch dung tích ≥ 5000ml với van chống tràn: 2 - Vòng giữ bình cố định: 2 - Bình bẫy an toàn ≥ 220ml: 2 - Bộ lọc chống nhiễm khuẩn chống thấm nước: 2 - Công tắc bàn đạp chân: 1 - Sách hướng dẫn sử dụng - Đặc tính và thông số kỹ thuật: Tính năng kỹ thuật - Máy hút dịch/ Máy hút dịch phẫu thuật sử dụng để hút chất lỏng cơ thể, khí, mô, hoặc xương của bệnh nhân sau khi phuẫ thuật Thông số kỹ thuật: - Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng - Kích thước: ≤ 50 x 45 x 85cm Trọng lượng: ≤ 20kg Chu kỳ hoạt động: Liên tục - Mức nhiễu ồn: ≤ 52 dBA - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 60 lít/phút - Chân không tối đa (điều chỉnh được): ≥ 0.90Bar; -90kPa; -675mmHg - Phân loại ISO 10079-1: HIGH VACUUM (Chân không cao)/ HIGH FLOW (Dòng cao) | Cái/bộ | 03 |
| 9 | Máy sưởi ấm bệnh nhân | Yêu cầu nội dung - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Có giấy uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại - Việt Nam hoặc giấy uỷ quyền của đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam Điện áp làm việc: 220-240 VAC, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ +10°C đến +40°C; Độ ẩm: 30%-75% Yêu cầu cấu hình - Máy chính (có dây nguồn kèm theo): 01 cái - Xe đẩy: 01 chiếc Chăn làm ấm (dùng một lần): 10 cái - Bộ hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 1 bộ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Tính năng kỹ thuật - Máy sưởi ấm bệnh nhân có màn hình LCD hiển thị trực quan. - Phù hớp loại chăn đắp loại dùng một lần và loại tái sử dụng. - Chế độ hoạt động: chế độ nhiệt độ phòng, chế độ sưởi ấm - Phạm vi cài đặt nhiệt độ: từ 33oC đến 43oC, bước điều chỉnh 0,5oC, Độ chính xác: ± 0,5oC - Bảo đảm an toàn cho người bệnh. - Mức cài đặt tốc độ thổi: ≥ 6 mức + Mức 0: 15 m3/giờ; + Mức 1: 30 m3/giờ; + Mức 2: 45 m3/giờ; + Mức 3: 60 m3/giờ; + Mức 4: 70 m3/giờ; + Mức 5: 85 m3/giờ - Áp suất nguồn khí thổi: ≥ 2600Pa - Ống thổi co dãn linh hoạt: 60cm - 170cm - Điều khiển nhiệt độ và báo động: ≥ 5 cảnh báo + Cảnh báo quá nhiệt, + Cảnh báo lỗi kiểm soát nhiệt độ, + Cảnh báo lỗi bộ sưởi, + Cảnh báo lỗi quạt, + Cảnh báo lỗi cảm biến nhiệt độ. - Kích thước: ≤ 25x30x35 (cm) - Trọng lượng: ≤ 6 kg - Tiêu chuẩn an toàn: Class I type BF, hoạt động liên tục IPX1 - Chăn sử dụng đảm bảo sự thoải mái, khả năng chống co giãn và đặc tính chống nước. - Có các lỗ nhỏ cung cấp không khí ấm đều cho bệnh nhân mà không gây nguy hiểm. - Cổng nối đa năng có thể kết nối với hầu hết các hãng máy sưởi ấm trên thị trường - Loại chăn sử dụng một lần - Loại chăn sử dụng nhiều lần có thể tái sử dụng ≥ 50 lần | Cái/bộ | 02 |
| 10 | Dao mổ điện cao tần | Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE, CFG FDA hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz - Xuất xứ máy chính: Thuộc các nước G7 - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% Yêu cầu về cấu hình - Máy chính: 01 bộ - Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái - Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái - Tấm điện cực trung tính: 50 cái - Dây nối tấm điện cực trung tính: 01 cái - Bộ chuyển đổi đơn cực: 01 cái - Kẹp lưỡng cực : 01 cái - Dây nối lưỡng cực : 01 cái - Tay dao mổ điện đơn cực: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt: 01 bộ Thông số kỹ thuật Đặc tính chung - Là hệ thống bao gồm các chức năng cơ bản của dao mổ điện cao tần: đơn cực, lưỡng cực - Kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy hút khói, máy argon phục vụ các phẫu thuật tổng quát, lồng ngực, ổ bụng, sản phụ khoa, mạch máu, thẩm mỹ và tiết niệu - Màn hình cảm ứng LCD ≥ 7 inches, hiển thị các chức năng đơn cực, lưỡng cực - Tần số hoạt động ≥ 434 kHz Sử dụng công nghệ cảm ứng mô hỗ trợ vận hành tất cả các chế độ của máy bằng khả năng tự động điều chỉnh dòng điện dựa trên việc kiểm tra liên tục sự thay đổi của trở kháng mô với tần suất ≥ 434.000 lần/giây - Có khả năng kích hoạt đồng thời hai dụng cụ trong cùng một thời điểm để cầm máu, có chỉ thị để báo hiệu một dụng cụ đang kích hoạt hay cả hai Có chức năng lưỡng cực tự động: cài đặt thời gian chờ trước khi hệ thống tự động kích hoạt năng lượng - Có chế độ cảnh báo bằng âm thanh và tín hiệu khi chưa kết nối hoặc kết nối chưa chuẩn xác tấm điện cực thu hồi - Có cổng kết nối mạng và khả năng nâng cấp phần mềm - Có khả năng nâng cấp công nghệ hàn mạch - Làm mát: tự nhiên hoặc bằng quạt - Đạt các tiêu chuẩn an toàn: IEC60601-1, IEC60601-2-2 - Bộ nhớ trong: + Đồng hồ đo thời gian thật + Khả năng lưu trữ: ≥ 8GB - Chu kì làm việc: có khả năng vận hành với chu kì 25%, định mức 10 giây kích hoạt, 30 giây ngừng kích hoạt ở bất cứ chế độ nào trong vòng 4 giờ hoặc tương đương Tính năng kỹ thuật - Chức năng cắt đốt đơn cực: ≥ 8 chế độ - Chế độ cắt tinh: cắt tinh, vết cắt mượt, có ít hoặc không cầm máu + Công suất cực đại: ≥ 300W + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 300 Ohms + Hệ số cầm máu: ≥ 1.6 - Chế độ cắt hỗn hợp: cắt chậm hơn nhưng có thêm khả năng cầm máu + Công suất cực đại: ≥ 200W + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 300 Ohms + Hệ số cầm máu: ≥ 2.2 - Chế độ cắt và cầm máu: kết hợp của cắt và cầm máu đồng thời, phẫu thuật viên đưa tay nhanh để tăng hiệu quả cắt, đưa tay chậm để tăng hiệu quả cầm máu + Công suất cực đại: ≥ 200W + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 300 Ohms + Hệ số cầm máu: ≥ 3.2 - Chế độ đốt cầm máu tiêu chuẩn: phóng tia lửa điện qua không khí đến mô của bệnh nhân để cầm máu + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 500 Ohms + Công suất cực đại ≥ 120W + Hệ số cầm máu: ≥ 5.4 - Chế độ đốt cầm máu tiêu chuẩn kích hoạt đồng thời trên cả hai dụng cụ + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 500 Ohms + Công suất cực đại ≥ 120W + Hệ số cầm máu: ≥ 5.4 - Chế độ đốt cầm máu diện rộng: cầm máu trên diện rộng hơn, thâm nhập không sâu bằng chế độ đốt cầm máu tiêu chuẩn + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 500 Ohms + Công suất cực đại ≥ 120W + Hệ số cầm máu: ≥ 6.2 - Chế độ đốt cầm máu diện rộng kích hoạt đồng thời trên cả hai dụng cụ + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 500 Ohms + Công suất cực đại: ≥ 120W + Hệ số cầm máu: ≥ 6.2 - Chế độ đốt cầm máu chạm mô: cầm máu nhẹ ở một tốc độ chậm hơn với sự thâm nhập nhiệt sâu hơn, thường sử dụng + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 100 Ohms + Công suất cực đại ≥ 120W + Hệ số cầm máu: ≥ 1.5 - Chức năng cắt đốt lưỡng cực: ≥ 3 chế độ - Chế độ cắt đốt lưỡng cực chính xác: sử dụng khi cần thiết duy trì độ chính xác cao. Điện áp sử dụng thấp để ngăn ngừa hiện tượng phóng tia lửa điện. - Công suất được duy trì với một dải điện trở mô nhất định + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 100 Ohms + Công suất cực đại ≥ 70W + Hệ số cầm máu: ≥ 1.8 - Chế độ cắt đốt lưỡng cực tiêu chuẩn: sử dụng phổ biến nhất. Vẫn sử dụng điện áp thấp để ngăn ngừa hiện tượng phóng tia lửa điện + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 100 Ohms + Công suất cực đại: ≥ 70W + Hệ số cầm máu: ≥ 1.8 - Chế độ cắt đốt lưỡng cực nhanh: sử dụng để cắt đốt lưỡng cực nhanh chóng. Điện áp sử dụng cao hơn các chế độ khác + Điện trở tiêu chuẩn: ≥ 100 Ohms + Công suất cực đại: ≥ 70W + Hệ số cầm máu: ≥ 1.7 - Máy có chế độ tự động ngừng kích hoạt khi: - Trở kháng tiếp xúc vượt giá trị an toàn: Từ ≤ 5 đến ≥135 Ohm Trở kháng tiếp xúc vượt quá ≥ 40% mức đo ban đầu | Cái/bộ | 02 |
| 11 | Máy ly tâm | Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam Điện áp: 110V- 240V, 50Hz/60Hz, 3A. Yêu cầu cấu hình: - Kích thước): ≤ 280 × 365 × 270mm（LxWx） - Trọng lượng: ≤ 6 kg - Nhiệt độ xung quanh: 2 ~ 40℃ - Độ ẩm: ≥ 80% - Độ ô nhiễm: ≤ 2 - Lớp bảo vệ thiết bị: I Chỉ tiêu kỹ thuật - Tốc độ quay: ≥ 4500 rpm (300 – 4500 rpm), gia tốc :100 rpm - Lực ly tâm max RCF: ≥ 2490 × g, gia tốc : 100 × g - Công suất tối đa: ≥10 ml × 12, 15ml × 8 - Thời gian ly tâm: 30 giây - 99 phút / HOLD (liên tục) - Mức độ ồn: ≤ 56 dB - Động cơ chạy: Động cơ DC không chổi than. - Chức năng an toàn: khóa an toàn; cảnh báo quá tốc độ; tự động cảnh báo - Công tắc tốc độ/ RCF, tính năng chạy nhanh, tính năng báo động bằng âm thanh. | Cái/bộ | 04 |
| 12 | Tủ bảo quản máu | Yêu cầu chung - Năm sản xuất 2024 trở về sau - Xuất xứ: Châu Âu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 & ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồi điện: 220 - 240 V/1 pha 50/60 Hz Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 - Khay: ≥ 03 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng - Việt: 01 cuốn Yêu cầu kỹ thuật - Bộ điều khiển kỹ thuật số với màn hình cảm ứng ≥ 5 inch - Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa 30oC và 55% độ ẩm - Thể tích: ≥ 190 lít - Kích thước ngoài: ≤ rộng 670 x sâu 700 x cao 1300 mm - Kích thước trong: ≥ rộng 565 x sâu 500 x cao 660 mm - Cấu tạo bên ngoài: thép mạ phủ nhựa trắng - Cấu tạo bên trong: thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương tốt hơn - Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn - Chiếu sáng bằng đèn LED - Cách nhiệt: cách nhiệt bằng Polyurethane hoặc tương đương có mật độ 40 kg/m3, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp - Độ dày cách nhiệt: ≥ 50 mm - Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO hoặc tương đương - Loại 1 cửa - Cửa kính có tích hợp tay cầm và ổ khóa - Dễ dàng thay thế đệm cửa - Cảm biến cửa – hệ thống đối lưu không khí dừng khi mở cửa - Khóa cửa - Kích thước khay: ≥ rộng 495 x sâu 435 mm phù hợp với tủ - Chất liệu khay bằng thép không gỉ, phía trước bằng nhựa methacrylate hoặc tương đương - Chân: chỉnh được độ cao ≥ 20 mm - Bộ điều khiển kỹ thuật số - Khoảng nhiệt độ: +2 đến +6oC - Cảm biến nhiệt PT1000 với độ chính xác 0.1oC hiển thị trên màn hình - Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trong trường hợp: + Nhiệt độ dao động tối đa và tối thiểu + Mất điện + Cảm biến nhiệt bị hỏng + Cửa mở - Cổng giao diện điều khiển từ xa RS485 - Cổng kết nối USB - Chế độ ghi dữ liệu (lịch sử về các giá trị cảnh báo và nhiệt độ) - Cảm biến mô phỏng nhiệt độ sản phẩm - Pin dự phòng cảnh báo 48 giờ - Chế độ tự động xả tuyết (máy nén khí tắt) - Bộ điều khiển bảo vệ chống đông bằng điện tử - Làm ngưng tụ bằng đối lưu cưỡng bức hoặc đối lưu tự nhiên - Làm bay hơi bằng đối lưu cưỡng bức hoặc đối lưu tự nhiên, bộ tạo hơi được phủ epoxy hoặc tương đương để chống ăn mòn - Tác nhân làm lạnh: R290 | Cái/bộ | 01 |
| 13 | Tủ âm sâu | Yêu cầu chung - Năm sản xuất 2024 trở về sau - Xuất xứ: Châu Âu - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 & ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồi điện: 220 - 240V/1 pha 50/60 Hz Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 - Phụ kiện kèm theo: khay, dây nguồn - Tài liệu hướng dẫn, catalog Yêu cầu kỹ thuật - Cảm biến nhiệt PT1000 với độ chính xác 0.1oC hiển thị trên màn hình - Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trong trường hợp: + Nhiệt độ dao động tối đa và tối thiểu + Mất điện + Cảm biến nhiệt bị hỏng + Cửa mở - Cổng giao diện điều khiển từ xa RS485 - Cổng kết nối USB - Chế độ ghi dữ liệu (lịch sử về các giá trị cảnh báo và nhiệt độ) - Pin dự phòng cảnh báo 48 giờ - Xả tuyết bằng thủy công hoặc tự động - Làm ngưng tụ bằng đối lưu cưỡng bức hoặc đối lưu tự nhiên - Bộ làm bay hơi nước dạng tĩnh - Van bù trừ áp suất - Tác nhân làm lạnh: R600a / R1150 - Khoảng nhiệt độ hoạt động: -40 đến -86oC - Tủ theo cấp độ Climate Class 4 có thể hoạt động ở nhiệt độ môi trường tối đa ≥ 30oC và ≥ 50% độ ẩm - Thể tích: ≥ 120 lít - Kích thước ngoài: ≤ rộng 1050 x sâu 780 x cao 790 mm - Kích thước trong: ≥ rộng 490 x sâu 490 x cao 530 mm - Cấu tạo bên ngoài: thép mạ hoặc tương đương tốt hơn - Cấu tạo bên trong: thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương tốt hơn Cấu trúc bên trong: các góc được bo tròn, ≥ 2 lỗ để kết nối với thiết bị ngoại vi - Chiếu sáng bằng đèn LED Cách nhiệt: cách nhiệt bằng - Polyurethane hoặc tương đương có mật độ 40 kg/m3, không sử dụng khí CFC, chỉ số tác động phá hủy tầng ozone ODP bằng không và chỉ số làm tăng hiệu ứng nhà kính GWP thấp - Độ dày cách nhiệt: ≥ 120 mm - Chất tạo xốp cách nhiệt: HFO hoặc tương đương - Loại ≥ 1 cửa - Cửa có tích hợp tay cầm và ổ khóa - Cảm biến cửa - Khung cửa được gia nhiệt - Số khay: ≥ 1 - Số cửa bên trong: ≥ 2 - Kích thước khay: ≥ rộng 470 x sâu 470 mm - Chất liệu khay: thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương tốt hơn - Chân có thể điều chỉnh ≥ 20 mm - Bộ điều khiển kỹ thuật số - Khoảng nhiệt độ: -40 đến -86oC | Cái/bộ | 01 |

PHỤC LỤC 2 : BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số:  1526 / RHMTW-ĐVMS ngày  8 / 10 / 2025)

[Thông tin Công ty,

mã số thuế, địa chỉ]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi [Tên đơn vị] báo giá như sau:

| STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (Cột 5 x 6) (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | … |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Thành tiền bằng chữ: |  |  |  |  |  |

- Ghi chú: Giá trọn gói cho một hệ thống hoàn thiện, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài hợp đồng bao gồm thuế VAT.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết:

- KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các sản phẩm trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Đại diện công ty [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |