| BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: /RHMTW-ĐVMS V/v mời chào giá mua sắm thiết bị y tế đợt 2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế đợt 2. Để có cơ sở lập kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, chi tiết như sau:

1.  Danh mục mời chào giá: Mua sắm thiết bị y tế đợt 2 (đính kèm phụ lục 01).

2. Nội dung của báo giá: Bản gốc báo giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.

3. Yêu cầu về giá chào: (đính kèm phụ lục 02).

- Giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (nếu có).

4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.

5. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Từ ngày ghi trên Thư mời chào giá đến trước 16 giờ 00 ngày     tháng    năm 2025.

6. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

- Đơn vị mua sắm - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.3855.6732 (Nội bộ: 3308).

Rất mong các Đơn vị cung cấp tham gia báo giá để Bệnh viện làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc (để b/c) ; - Phòng QLCL (để đăng lên website BV); - Đăng trên: https://muasamcong.mpi.gov.vn; - Lưu: VT, ĐVMS (M). | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Hồ Hữu Tiến |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

(Kèm theo thư mời chào giá số :     / RHMTW-ĐVMS ngày   /    /2025)

| Stt | Tên danh mục | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy (Đèn) quang trùng hợp vật liệu trám răng | Yêu cầu chung - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Đầu vào bộ nguồn: 100 –240 VAC; 50-60 Hz; 0,28 – 0,14A - Đầu ra: 5 VDC / 2 A Yêu cầu cấu hình - Giá đỡ tay cầm: 1 cái - Tay cầm: 1 cái - Bộ nguồn có dây nguồn: 1 sợi - Đầu dò ánh sáng: 1 cái - Nón chống chói, 3 cái - Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ Đặc tính kỹ thuật - Đèn trùng hợp LED có dây. Đèn được sử dụng để trùng hợp các vật liệu nha khoa quang trùng hợp. - Bước sóng từ 430 - 490 nm. - Hoạt động theo hệ thống lạnh (đèn Led) - Cường độ sáng tối đa : ≥ 800 mW/cm2 - Đầu dò ánh sáng ≤ Ø 10 mm, có thể khử trùng và hấp tiệt trùng - Kích thước của tay cầm (không có đầu dò ánh sáng) ≤ 280mm x 45mm x 120mm - Trọng lượng của tay cầm (bao gồm bộ nguồn và dây nguồn) ≤ 450g - Điều kiện vận chuyển và lưu trữ: + Nhiệt độ –20 °C đến +60 °C (-4 °F đến +140 °F) + Độ ẩm tương đối 10% đến 75% + Áp suất môi trường xung quanh 500 hPa đến 1060 hPa - Chức năng hoạt động hoạt động liên tục | Cái/bộ | 17 |
| 2 | Máy phẫu thuật Piezo | Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất 2024 về sau - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Nguồn cấp điện: AC230V 50/60 Hz - Nhiệt độ môi trường sử dụng: 0-40oC - Độ ẩm môi trường sử dụng: 30-75% Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 - Tay làm việc có đèn LED với dây - Bàn đạp điều khiển - Khay hấp tiệt trùng - Giá đỡ tay làm việc - Bộ mũi căn bản và khay giữ mũi - Dây bơm rửa và phụ kiện khác Chỉ tiêu kỹ thuật - Kích thước: ≤ 265 x 220 x 100mm (WxDxH) Cân nặng: ≤ 3 kg - Tầng số: 28-32 kHz Chương trình: + phẫu thuật ≥ 5, + nội nha ≥ 2, + nha chu ≥ 2 - Chế độ: phẫu thuật, nội nha, nha chu - Lưu lượng bơm rửa: 10-75ml/phút - Chức năng điều chỉnh âm lượng - Chức năng lưu trữ - Chức năng khoan kết hợp búa - Chức năng tự làm sạch cho tay khoan - Ánh sáng đèn cho tay khoan ≥ Có 3 chế độ điều chỉnh - Có thể vệ sinh bên ngoài bằng cồn khử khuẩn - Bàn đạp điều khiển: + Có chức năng chọn các chương trình + Kích thước: ≤ W250xD200xH155mm + Cân nặng: ≤ 1.5kg + Có núm điều chỉnh lưu lượng nước bơm rửa + Có núm chọn chế độ khoan kết hợp búa + Nút tắt mở siêu âm + Dây dài ≥ 2m + Có thể vệ sinh bên ngoài bằng cồn khử khuẩn - Tay khoan: + Chiểu dài dây: ≥2m + Kiểu dao động: Piezo + Có đèn ánh sáng LED + Kích thước: 20 x 129mm (trừ dây) + Cân nặng: ≤ 70g + Có thể vệ sinh ngoài bằng cồn khử khuẩn + Có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134oC | Cái/bộ | 04 |
| 3 | Thiết bị phẫu thuật bằng Laser Diod | Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất 2024 về sau - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Điều kiện môi trường sử dụng * Nhiệt độ: 20 - 35ºC * Độ ẩm tương đối: ≤80% Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 Cái - Đầu sợi quang: ≥06 Cái - Đầu tẩy trắng: 01 cái - Đầu trị liệu: 01 cái - Bộ sạc: 01 cái - Ký hiệu vùng laser: 01 cái - Kính bảo vệ: ≥01 cái - Pedan điều khiển Chỉ tiêu kỹ thuật - Máy chính - Trọng lượng: ≤1.8kg - Bước sóng: 980nm (± 2%) - Công suất laser: 0.5W- 8W - Chế độ làm việc: Liên tục, Xung - Đường kính sợi quang: 200µm, 400µm - Bước sóng chùm tia ngắm: 650 nm ± 20nm - Công suất chùm tia ngắm: ≤ 5mW - Nguồn điện: Pin Lithium bên trong Đầu sợi quang: - Đường kính sợi quang học: 200/ 400µm - Chiều dài gồm các kích thước: 4mm (±2%), 7mm (±2%), 9mm (±2%), 14mm (±2%), 20mm (±2%) - Chỉ định: + Phẫu thuật + Nha chu + Nội nha - Có thể hấp tiệt trùng Đầu tẩy trắng - Kích thước: Dài ≥ 61mm, rộng ≥ 42mm Đầu trị liệu - Liệu pháp laser, giảm đau, thúc đẩy quá trình sửa chữa mô - Kích thước: Dài ≥ 90mm, đường kính đầu ≥8mm | Cái/bộ | 3 |
| 4 | Ghế nha khoa | Yêu cầu nội dung - Năm sản xuất: 2024 trở về sau, thiết bị mới 100% - Xuất xứ thiết bị: Mỹ hoặc Châu Âu - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Điện áp: 110V- 240V, 50Hz/60Hz, 3A. - Nguồn cung cấp hơi: + Áp suất hơi vào: Từ ≥ 06 đến ≥ 08 bar + Lưu lượng hơi xả tối đa ≥82 l/phút Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa ≥ 400C + Độ ẩm tối đa ≥ 75% Yêu cầu cấu hình: Ghế máy bệnh nhân: 01 chiếc - Hệ thống ghế nâng, hạ bằng động cơ điện: 01 bộ - Tựa đầu có ≥ 2 khớp nối: 01 chiếc - Tựa tay trái: 01 cái - Tựa tay phải: 01 cái - Nệm ghế: 1 bộ Hệ thống phân phối hơi nước trên tay mâm dụng cụ - Bàn phím điều khiển cảm ứng cho toàn bộ hệ thống: 01 - Tay xịt ≥ 03 chức năng: 01 cái - Dây và chuôi tay khoan 6 lỗ: 02 bộ - Dây và chuôi tay khoan 4 lỗ: 01 bộ - Khay để dụng cụ: 01 cái Hệ thống bồn nhổ và hệ thống phụ trợ - Bàn phím điều khiển cảm ứng cho mâm phụ tá: 01 cái - Ống hút phẫu thuật: 01 cái - Ống hút nước bọt: 01 cái - Tay xịt ≥ 03 chức năng: 01 cái - Bồn nhổ: 01 cái Hệ thống đèn soi miệng bệnh nhân - Hệ thống đèn LED soi miệng: 01 bộ Pedan điều khiển bằng chân (Foot Control): - Pedal (điều khiển chân) có ≥ 10 chức năng: 01 cái Ghế bác sỹ: 01 chiếc Hộp kết nối kỹ thuật Chỉ tiêu kỹ thuật Hệ thống ghế máy bệnh nhân - Có hệ thống ghế nâng, hạ bằng động cơ điện Tựa đầu có ≥ 2 khớp nối, dễ điều chỉnh cho bệnh nhân có chiều cao khác nhau. - Khả năng chịu tải của ghế ≥190 kg - Tựa tay: + Tựa tay trái, tựa tay phải có thể di chuyển lên xuống. + Khả năng chịu tải ≥65kg - Chiều cao nâng hạ ghế tính từ mặt sàn từ ≤ 370 mm đến ≥ 800 mm Có ≥06 chương trình lập trình định vị tuỳ theo tư thế ngồi làm việc của người dùng (Cài đặt dành riêng cho từng người dùng): + Cài đặt vị trí nâng ghế + Cài đặt vị trí nâng tựa lưng + Cài đặt vị trí hạ ghế + Cài đặt vị trí ngã tựa lưng + Cài đặt vị trí vị trí súc miệng. + Cài đặt vị trí ban đầu - Có chức năng đưa bệnh nhân về vị trí cấp cứu (Trendelenburg) - Có chức năng cài đặt phần trăm tốc độ quay tối đa của mũi khoan nhằm giải phóng áp lực điều khiển bằng pedan. - Có ≥ 03 cảm biến an toàn: + Tại ví trí chân đế giúp ghế dừng di chuyển khi gặp vật cản. + Tại vị trí tựa lưng giúp tựa lưng dừng di chuyển khi gặp vật cản. + Tại vị trí mâm phụ tá giúp cần mâm dừng di chuyển khi gặp vật cản. Hệ thống mâm tay khoan - Có ≥ 01 bàn phím điều khiển cảm ứng và tích hợp ≥ 01 màn hình đọc phim X-quang - Bàn phím điều khiển có ≥ 19 chức năng sau: + Chức năng làm sạch + Chức năng điều khiển tốc độ quay của Micromotor (nếu có Micromotor) + Chức năng tắt/ mở đèn cho tay khoan + Chức năng tắt/ mở đèn điều trị bệnh nhân. + Chức năng điều khiển nước ra ly + Chức năng tắt/ mở nước xả bồn nhổ + Chức năng đưa ghế về vị trí nước súc miệng + Chức năng nâng ghế + Chức năng nâng tựa lưng + Chức năng hạ ghế + Chức năng ngả tựa lưng + Chức năng đưa ghế về vị trí cấp cứu khẩn cấp + Chức năng đưa ghế về vị trí ban đầu + Chức năng lưu nhớ vị trí cài đặt của ghế + Chức năng gọi hỗ trợ + Chức năng tắt/mở hệ thống làm sạch các thiết bị. + Chức năng điều khiển giảm giá trị cài đặt + Chức năng điều khiển tăng giá trị cài đặt + Chức năng tắt/ mở đèn đọc phim X-quang - Số vị trí gác dụng cụ ≥ 05 vị trí. + 01 vị trí tay xịt ba chức năng (hơi, nước, phun sương) + 02 vị trí dây tay khoan nhanh 06 lỗ có đèn. + 01 vị trí dây tay khoan chậm 04 lỗ. + 01 vị trí mở rộng (dự phòng) (để lắp micromotor, cạo vôi, đèn trám, …) - Có ≥ 01 khay đựng dụng cụ chịu tải ≥ 2kg dụng cụ - Khay đựng dụng cụ có thể được định vị và di chuyển theo chiều ngang. - Có ≥ 01 bộ lọc dầu trong khí hồi lưu của hệ thống tay khoan. - Có ≥ 01 hệ thống van 1 chiều đảm bảo nước không bị hút ngược Hệ thống bồn nhổ và hệ thống phụ trợ - Hệ thống phụ tá: ≥ 04 vị trí gác dụng cụ: + 01 vị trí gác ống hút phẫu thuật + 01 vị trí gác ống hút nước bọt + 01 vị trí gác tay xịt 3 chức năng + 01 vị trí mở rộng (dự phòng) (để lắp micromotor, cạo vôi, đèn trám, …) - Bồn nhổ được làm bằng sứ, và xoay được ≥ 300° - Bồn nhổ, vòi cung cấp nước tháo rời được để thuận tiện cho việc vệ sinh. - Sử dụng hệ thống hút chân không cho hút nước bọt và hút phẫu thuật được điều khiển bằng công tắc tự động, có thể chỉnh lưu lượng hút, có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh. - Có con lăn trượt giữ các ống hút tránh rơi vỡ - Có làm khô đường ống hút bằng cách sử dụng độ trễ trong dừng tự động hệ thống hút - Có dừng bằng chân: tích hợp ≥ 03 chức năng + Chức năng dừng an toàn + Chức năng kích hoạt hệ thống hút + Chức năng tắt hệ thống hút - Bàn phím điều khiển cảm ứng, có ≥12 chức năng sau: + Chức năng tắt/mở hệ thống S.S.S- hệ thống làm sạch các thiết bị + Chức năng tắt/mở nước ra ly. + Chức năng tắt/mở nước ra bồn nhổ. + Chức năng vệ sinh thiết bị + Chức năng ngả tựa lưng. + Chức năng tắt/ mở đèn điều trị + Chức năng nâng ghế. + Chức năng hạ ghế. + Chức năng đưa ghế về vị trí nước súc miệng + Chức năng nâng tựa lưng. + Chức năng đưa ghế về về vị trí ban đầu. + Chức năng tiết kiệm năng lượng (có đèn Led cảnh bảo) Hệ thống đèn nha khoa - Đèn LED: ≥ 06 bóng - Hệ thống đèn điều trị có ≥ 03 trục quay giúp điều chỉnh phù hợp với mọi vị trí làm việc. - Cường độ ánh sáng: 7,000 đến 40,000 Lux - Có điều khiển tắt, mở đèn bằng cảm ứng - Tay cầm có thể tháo rời để vệ sinh. Pedan điều khiển bằng chân (Foot Control): - Pedal (điều khiển chân) có ≥ 10 chức năng sau: + Điều khiển chuyển động của ghế + Điều chỉnh tốc độ/ công suất của các thiết bị trên mâm điều trị + Tắt/ mở nước tay khoan + Tắt/ mở hơi phun sương (chip-air) + Tắt mở chức năng phun nước trên tay khoan + Tắt mở chức năng thổi khí trên tay khoan + Đưa ghế về vị trí súc miệng + Đưa ghế về vị trí tự động A + Đưa ghế về vị trí nghỉ + Đưa ghế về vị trí tự động B Ghế bác sỹ - Tải trọng tối đa: ≥130kg - Chân đế có ≥ 05 bánh xe có phanh - Tựa lưng điều chỉnh độ cao lên/ xuống: ≥ 60mm - Góc điều chỉnh tựa lưng: ≥ +10° / ≤ -10° Hộp kết nối kỹ thuật (kết nối đồng bộ phù hợp với hộp kỹ thuật hiện hữu của bệnh viện) - Hệ thống hộp kết nối kỹ thuật nằm dưới chân ghế điều điều trị (phía cuối của ghế nha). - Hệ thống dây kỹ thuật đi trong thân ghế điều trị. - Định vị các vị trí kết nối hộp kỹ thuật: + Nước xả + Hút trung tâm + Cấp khí + Cấp nước + Cấp điện + Kết nối đa phương tiện: HDMI, Dây mạng … | Cái/bộ | 17 |

PHỤC LỤC 2 : BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số:     / RHMTW-ĐVMS ngày   /    / 2025)

[Thông tin Công ty,

mã số thuế, địa chỉ]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi [Tên đơn vị] báo giá như sau:

| STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (Cột 5 x 6) (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | … |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Thành tiền bằng chữ: |  |  |  |  |  |

- Ghi chú: Giá trọn gói cho một hệ thống hoàn thiện, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài hợp đồng bao gồm thuế VAT.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết:

- KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các sản phẩm trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Đại diện công ty [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |