PHỤ LỤC 1

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VÀ CÁC TIÊU CHUẨN

(Kèm theo thư mời chào giá số :        / RHMTW-ĐVMS ngày    /    /2026)

| Stt | Tên danh mục | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Máy lấy vôi răng siêu âm | Yêu cầu chung - Máy mới 100% - Xuất xứ thiết bị: Mỹ hoặc Châu Âu - Nhà sản xuất phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485; ISO 9001; FDA hoặc tương đương - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc của đại lý độc quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam - Nguồn điện sử dụng: ≥ 220v – 240V - Tần số: 50/60 Hertz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10 - 25°C + Độ ẩm: 30 - 75% Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 cái - Bàn đạp: 01 cái - Đầu xịt siêu âm 25k: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Yêu cầu kỹ thuật: - Dòng điện: 0.4 amps 220V (80VA) - Áp lực nước: 172 - 414 kPa - Tốc độ chảy: + Thấp nhất (CW) = 0 ml/min + Cao nhất (CCW) ≥ 60 ml/min - Điện thế tại đầu lấy cao răng ≤ 25 Vrms (Vrms: Volts Root Mean Square) - Dây handpiece: ≥ 2.2 m - Dây bàn đạp: ≥ 2.2 m - Dây cấp nước: ≥ 2.2 m - Trọng lượng: ≤ 03kg - Kích thước Cao: ≤ 22 cm, rộng ≤ 10 cm - Máy có chức năng tự động điều chỉnh năng lượng - Tương thích với đầu nội nha siêu âm 25K | Cái/bộ | 04 |

PHỤC LỤC 2 : BẢNG BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời chào giá số: 38 / RHMTW-ĐVMS ngày  13 /01 / 2026)

[Thông tin Công ty,

mã số thuế, địa chỉ]

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi [Tên đơn vị] báo giá như sau:

| STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (Cột 5 x 6) (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|  | … |  |  |  |  |
| Tổng cộng giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) |  |  |  |  |  |
| Thành tiền bằng chữ: |  |  |  |  |  |

- Ghi chú: Giá trọn gói cho một hệ thống hoàn thiện, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài hợp đồng bao gồm thuế VAT.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết:

- KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các sản phẩm trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | Đại diện công ty [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |